- Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część 1 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego analizatora do monitoringu gazów duszących i drażniących z układem do poboru i przygotowania próbek, zwanego dalej analizatorem do budynku A CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Analizator przeznaczony do określenia substancji niebezpiecznych emitowanych podczas rozkładu termicznego i spalania chemoutwardzalnych tworzyw sztucznych stosowanych w transporcie i budownictwie. Podane poniżej parametry techniczne i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymagania i parametry techniczne dotyczące analizatora: |
| --- | --- |
| 1. | umożliwiający pomiar substancji gazowych co najmniej metodą Fouriera w podczerwieni (FT-IR): - zakres długości fali co najmniej w zakresie od 900 do 4200 cm-1, - rozdzielczość 4 cm-1, - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 120 sekund |
| 2. | umożliwiający równoczesny pomiar co najmniej 40 składników substancji gazowych w tym co najmniej: tlenu, pary wodnej (H2O), CO, CO2, HCN, HCl, HF, NOx, SO2, NH3, HCOH, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C6H14 |
| 3. | umożliwiający poszerzanie listy mierzonych substancji gazowych |
| 4. | umożliwiający detekcję substancji gazowych co najmniej w zakresach: para wodna (H20) od 0 do 30 vol %, CO od 0 do 500 ppm, CO2 od 0 do 20 vol %, HCN od 0 do 100 ppm, HCl od 0 do 200 ppm, HF od 0 do 50 ppm, SO2 od 0 do 1200 ppm, NH3 od 0 do 20 ppm, HCOH od 0 do 250 ppm, CH4 od 0 do 100 ppm, C2H6 od 0 do 100 ppm, C2H4 od 0 do 100 ppm, C3H8 od 0 do 100 ppm, C6H14 od 0 do 100 ppm, NOx: NO od 0 do 1000 ppm, NO2 od 0 do 200 ppm, N2O od 0 do 100 ppm, |
| 5. | cela pomiarowa umożliwiająca pomiar substancji gazowych agresywnych i silnie korozyjnych, zakres grzania co najmniej do 180 oC |
| 6. | przenośny: - maksymalne wymiary: 400x450x200 mm, - maksymalna waga 14 kg, - zasilanie 230 VAC 50 Hz |
| 7. | wyposażony w analizator tlenu z czujnikiem wbudowanym w układ przygotowania próbki: - zakres pomiarowy w zakresie co najmniej 0÷25 %; - próg detekcji 0,1 %; - dryft punktu zerowego nie większy niż 2 % zakresu/miesiąc; - dryft punktu wzorcowego nie większy niż 4 % zakresu/miesiąc; - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 1 s |
| 8. | wyposażony w dedykowany układ poboru i przygotowania próbek posiadający: - przedfiltr ze stali nierdzewnej eliminujący cząstki o średnicy co najmniej 3 μm; - rurkę pobierczą ze stali nierdzewnej; - przenośną ogrzewaną co najmniej do 180 oC sondę gazową ze stali nierdzewnej z wbudowanym filtrem eliminujący cząstki o średnicy co najmniej 2 μm; - przenośny wąż grzany o długości co najmniej 3 mb, zakres grzania co najmniej do 180 oC, z czujnikiem temperatury i kompletem złączek; - przenośny grzany układ przygotowania gazu |
| 9. | oprogramowanie umożliwiające: - obliczanie stężeń analizowanych składników gazowych; - detekcję, identyfikację i analizę ilościową co najmniej 40 składników gazowych występujących w próbce; - wyświetlanie stężeń w ppm, mg/m3, % oraz przeliczenia między jednostkami, warunkami suchymi/mokrymi, normalnymi oraz referencyjne stężenie tlenu; - analizę widma próbki; - analizę wyników na zewnętrznym komputerze PC; - analizę i wyświetlanie zapisanych wcześniej widm; - jednoczesną kompensację zakłóceń skrośnych; - zarządzanie, rejestrację, wizualizację i archiwizację sygnałów pomiarowych z innych analizatorów i czujników; - obsługę kart analogowych i cyfrowych; |
| 10. | wyposażony w komputer przenośny umożliwiający rejestrację wyników pomiarów z zainstalowanymi: oprogramowaniem opisanym w Lp.9 i dedykowanym do tego oprogramowania systemem operacyjnym. Komputer przenośny o minimalnych parametrach: - jeden procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o wydajności ocenionej na co najmniej 8000 punktów zdobytych w teście benchmarks Cinebench R10 publikowanych na stronie internetowej: http://www.notebookcheck.net w konfiguracjach tam opisanych, (traktowanych jako referencyjne dla jednoznacznego określenia dolnej granicy wydajności procesora). Wydajność powyższego procesora w oferowanym komputerze przenośnym, zmierzona poprzez wykonanie na niej ww. testu powinna być nie mniejsza od wydajności “konfiguracji referencyjnej z tym procesorem”, - pamięć RAM co najmniej 8 GB, - dysk SSD co najmniej 256 GB - waga z baterią nie większa niż 3 kg - czas gwarancji co najmniej 36 miesięcy |
| 11. | Wyposażony w urządzenie wielofunkcyjne z możliwością podłączenia do komputera przenośnego z Lp.10. Funkcje urządzenia co najmniej: drukarka, skaner, kopiarka. Wymaga się, by oferowane urządzenie było atramentowe, formatu A4, o rozdzielczości min. 600x1200 dpi, szybkości drukowania w kolorze min. 10 stron A4/min., z dupleksem, z portem USB |
| 12. | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - instrukcja obsługi w języku polskim |
| 13 | instruktaż w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 4 osób w wymiarze co najmniej 8 godzin z zakresu obsługi dostarczonego analizatora |
| 14 | Okres gwarancji- minimum 12 miesięcy. Gwarancja obejmującej co najmniej raz w roku w okresie gwarancyjnym, przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów technicznych analizatora polegających na wykonywaniu kalibracji, wymianie uszczelek, wymianie wkładów filtrów oraz membran. |

- Załącznik nr 2 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia- Część 2 zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, uruchomienie i sprawdzenie poprawności funkcjonowania fabrycznie nowego termo-optycznego analizatora węgla elementarnego zwanego dalej analizatorem do budynku CIOP-PIB przy ul. Czerniakowskiej 16 w Warszawie.

Analizator przeznaczony do rozpoznania zagrożeń węglem elementarnym w zakładach stosujących maszyny i urządzenia z silnikami wysokoprężnymi poprzez analizę próbek pyłu i próbek w postaci stałej. Podane poniżej parametry techniczne i cechy przedmiotu zamówienia są parametrami minimalnymi. Wykonawcy mogą zaproponować przedmiot o wyższych parametrach technicznych, lecz nie gorszych od wymaganych przez Zamawiającego.

| Lp. | Wymagania i parametry techniczne dotyczące analizatora: |
| --- | --- |
| 1. | umożliwiający pomiar węgla organicznego (OC)w μgC/cm2 oraz węgla pierwiastkowego (EC) w μgC/cm2 w aerozolach dla filtrów zintegrowanych - granica wykrywalności węgla co najmniej 0,2 μgC/cm20 - badania wg. obowiązujących protokołów co najmniej: NIOSH, EPA, EUSAAR2 - detekcja FID |
| 2. | umożliwiający pomiar transmitancji |
| 3. | umożliwiający detekcję płomieniowo-jonizacyjną przy pełnej liniowości dla co najmniej czterech rzędów wielkości |
| 4. | umożliwiający korekcję wyniku ze względu na poddaną pirolizie część węgla organicznego na podstawie analizy zmian transmisji światła |
| 5. | umożliwiający kalibrację przy użyciu zewnętrznego gazu kalibracyjnego |
| 6. | wyposażony w sterownik mikrokomputerowy |
| 7. | wyposażony w piec kwarcowy |
| 8. | wyposażony w zespół zaworów/regulatorów gazów |
| 9. | wyposażony w kalibrowany wykrojnik do filtrów |
| 10. | wyposażony w zestaw grzałek dla pieca i metanizera o żywotności umożliwiającej wykonanie co najmniej 1500 prób |
| 11. | wyposażony w zestaw dwustopniowych regulatorów ciśnienia gazu wraz z zaworami i kapilarami do ich podłączenia oraz z zaworem odcinającym do wytwornicy wodoru |
| 12. | wyposażony w metanizer i zespół detektora FID |
| 13. | wyposażony w co najmniej dwie łyżeczki kwarcowe do próbek, łyżeczki o powierzchni co najmniej 1 cm2 |
| 14. | wyposażony w oprogramowanie do analizy i obróbki danych w wersji TO-T (Termiczno-Optyczna z wykorzystaniem Transmitancji) umożliwiające: - raportowanie danych w formie pliku tekstowego dla wyników analitycznych dotyczących: - OC-węgla organicznego, - EC-węgla pierwiastkowego, - CC-węgla węglanowego, oraz - raportowanie pojedynczych pików w oparciu o gęstość optyczną, wszystkie stałe kalibracyjne, współczynnik korelacji dla lasera |
| 15. | wyposażony w komputer przenośny umożliwiający rejestrację wyników pomiarów z zainstalowanymi: oprogramowaniem opisanym w Lp. 14. i dedykowanym do tego oprogramowania systemem operacyjnym. Komputer przenośny o minimalnych parametrach: - pamięć RAM co najmniej 8 GB, - dysk HDD co najmniej 1 TB - ekran o przekątnej nie mniejszej niż 17” - czas gwarancji co najmniej 24 miesiące |
| 16. | Wyposażony w urządzenie wielofunkcyjne z możliwością podłączenia do komputera przenośnego z Lp. 15. Funkcje urządzenia co najmniej: drukarka, skaner, kopiarka. Wymaga się, by oferowane urządzenie było atramentowe, formatu A4, o rozdzielczości min. 600x1200 dpi, szybkości drukowania w kolorze min. 10 stron A4/min., z dupleksem, z portem USB |
| 17. | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - co najmniej protokołów NIOSH, EPA, EUSAAR2 - instrukcja obsługi w języku polskim |
| 18. | instruktaż dla minimum trzech osób w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia i oprogramowania w wymiarze 24 godzin w miejscu wskazanym przez zamawiającego |
| 19. | Okres gwarancji- min. 12 miesięcy |

- Załącznik nr 3 do SIWZ

Zamawiający:

CENTRALNY INSTYTUT OCHRONY PRACY –

Państwowy Instytut Badawczy

ul. Czerniakowska 16

00-701 Warszawa

Formularz oferty Postępowanie nr TA/ZP-6/2020

| Nazwa Wykonawcy/Wykonawców w przypadku oferty wspólnej: ………………………………………………………………………………………………………………………. |  |
| --- | --- |
| Adres lub siedziba: ……………………………………………………………………………………………… ……………………….…………………………………………………………………………………………....... |  |
| Numer KRS (jeśli dotyczy) |  |
| Numer NIP: |  |
| Osoba upoważniona do kontaktu z Zamawiającym | - Imię i nazwisko: ………………………….. - tel.: ………………………………………… - adres e-mail: ……………………………… |
| Czy Wykonawca jest małym lub średnim przedsiębiorstwem |  tak  nie |
| Nr konta bankowego, na które będzie kierowane wynagrodzenie dla Wykonawcy, w przypadku podpisania umowy | …………………………………………………………………….………. Wykonawca zobowiązany jest do podania numeru rachunku bankowego, który widnieje w Wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT, niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT, prowadzonym przez Ministerstwo Finansów |
| Adres e-mail do kontaktów z Zamawiającym w trakcie realizacji umowy | ………………………………………………… |

Oferujemy realizację zamówienia, w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę analizatorów, na warunkach określonych w SIWZ i zgodnie z jej treścią, na następujących warunkach cenowych:

Część 1 zamówienia

Cena za realizację Części 1 zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto:….…….. zł (słownie: …………………………………………..... zł).

Oferujemy dostawę analizatora do monitoringu gazów duszących i drażniących  z układem do poboru i przygotowania próbek ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (minimalne wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę: (Odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych) |
| --- | --- | --- |
| 1 | umożliwiający pomiar substancji gazowych co najmniej metodą Fouriera w podczerwieni (FT-IR): - zakres długości fali co najmniej w zakresie od 900 do 4200 cm-1, - rozdzielczość 4 cm-1, - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 120 sekund | Tak/ nie |
| 2 | umożliwiający równoczesny pomiar co najmniej 40 składników substancji gazowych w tym co najmniej: tlenu, pary wodnej (H2O), CO, CO2, HCN, HCl, HF, NOx, SO2, NH3, HCOH, CH4, C2H6, C2H4, C3H8, C6H14 | Tak/ nie |
| 3 | umożliwiający poszerzanie listy mierzonych substancji gazowych | Tak/ nie |
| 4 | umożliwiający detekcję substancji gazowych co najmniej w zakresach: para wodna (H20) od 0 do 30 vol %, CO od 0 do 500 ppm, CO2 od 0 do 20 vol %, HCN od 0 do 100 ppm, HCl od 0 do 200 ppm, HF od 0 do 50 ppm, SO2 od 0 do 1200 ppm, NH3 od 0 do 20 ppm, HCOH od 0 do 250 ppm, CH4 od 0 do 100 ppm, C2H6 od 0 do 100 ppm, C2H4 od 0 do 100 ppm, C3H8 od 0 do 100 ppm, C6H14 od 0 do 100 ppm, NOx: NO od 0 do 1000 ppm, NO2 od 0 do 200 ppm, N2O od 0 do 100 ppm, | Tak/ nie |
| 5 | cela pomiarowa umożliwiająca pomiar substancji gazowych agresywnych i silnie korozyjnych, zakres grzania co najmniej do 180 oC | Tak/ nie |
| 6 | przenośny: - maksymalne wymiary: 400x450x200 mm, - maksymalna waga 14 kg, - zasilanie 230 VAC 50 Hz | Tak/ nie |
| 7 | wyposażony w analizator tlenu z czujnikiem wbudowanym w układ przygotowania próbki: - zakres pomiarowy w zakresie co najmniej 0÷25 %; - próg detekcji 0,1 %; - dryft punktu zerowego nie większy niż 2 % zakresu/miesiąc; - dryft punktu wzorcowego nie większy niż 4 % zakresu/miesiąc; - czas odpowiedzi nie dłuższy niż 1 s | Tak/ nie |
| 8 | wyposażony w dedykowany układ poboru i przygotowania próbek posiadający: - przedfiltr ze stali nierdzewnej eliminujący cząstki o średnicy co najmniej 3 μm; - rurkę pobierczą ze stali nierdzewnej; - przenośną ogrzewaną co najmniej do 180 oC sondę gazową ze stali nierdzewnej z wbudowanym filtrem eliminujący cząstki o średnicy co najmniej 2 μm; - przenośny wąż grzany o długości co najmniej 3 mb, zakres grzania co najmniej do 180 oC, z czujnikiem temperatury i kompletem złączek; - przenośny grzany układ przygotowania gazu | Tak/ Nie |
| 9 | oprogramowanie umożliwiające: - obliczanie stężeń analizowanych składników gazowych; - detekcję, identyfikację i analizę ilościową co najmniej 40 składników gazowych występujących w próbce; - wyświetlanie stężeń w ppm, mg/m3, % oraz przeliczenia między jednostkami, warunkami suchymi/mokrymi, normalnymi oraz referencyjne stężenie tlenu; - analizę widma próbki; - analizę wyników na zewnętrznym komputerze PC; - analizę i wyświetlanie zapisanych wcześniej widm; - jednoczesną kompensację zakłóceń skrośnych; - zarządzanie, rejestrację, wizualizację i archiwizację sygnałów pomiarowych z innych analizatorów i czujników; - obsługę kart analogowych i cyfrowych; | Tak/ Nie |
| 10 | wyposażony w komputer przenośny umożliwiający rejestrację wyników pomiarów z zainstalowanymi: oprogramowaniem opisanym w Lp.9 i dedykowanym do tego oprogramowania systemem operacyjnym. Komputer przenośny o minimalnych parametrach: - jeden procesor wielordzeniowy, zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o wydajności ocenionej na co najmniej 8000 punktów zdobytych w teście benchmarks Cinebench R10 publikowanych na stronie internetowej: http://www.notebookcheck.net w konfiguracjach tam opisanych, (traktowanych jako referencyjne dla jednoznacznego określenia dolnej granicy wydajności procesora). Wydajność powyższego procesora w oferowanym komputerze przenośnym, zmierzona poprzez wykonanie na niej ww. testu powinna być nie mniejsza od wydajności “konfiguracji referencyjnej z tym procesorem”, - pamięć RAM co najmniej 8 GB, - dysk SSD co najmniej 256 GB - waga z baterią nie większa niż 3 kg - czas gwarancji co najmniej 36 miesięcy | Komputer przenośny …………………………….. (producent/ model/ typ) czas gwarancji …………. miesięcy |
| 11 | Wyposażony w urządzenie wielofunkcyjne z możliwością podłączenia do komputera z Lp. 10. Funkcje urządzenia co najmniej: drukarka, skaner, kopiarka. Wymaga się, by oferowane urządzenie było atramentowe, formatu A4, o rozdzielczości min. 600x1200 dpi, szybkości drukowania w kolorze min. 10 stron A4/min., z dupleksem, z portem USB | Urządzenie wielofunkcyjne …………………….. ……………………….… (producent/ model/ typ) |
| 12 | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/ Nie |
| 13 | instruktaż w siedzibie Zamawiającego dla co najmniej 4 osób w wymiarze co najmniej 8 godzin z zakresu obsługi dostarczonego analizatora | Tak/ Nie |
| 14 | Gwarancja obejmującej co najmniej raz w roku w okresie gwarancyjnym, przeprowadzanie bezpłatnych przeglądów technicznych analizatora polegających na wykonywaniu kalibracji, wymianie uszczelek, wymianie wkładów filtrów oraz membran. | Tak/ Nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Część 2 zamówienia

Cena za realizację Części 2 zamówienia za cenę netto: …………. zł (słownie: ……………… zł), plus podatek VAT w wysokości …… % (tj. ……….. zł), co łącznie stanowi kwotę brutto: ….…….. zł (słownie: …………………………………………….……………………………………………..... zł);

Oferujemy dostawę termo-optycznego analizatora węgla elementarnego ……………………………………………………………………. (producent, model, typ) o następującej specyfice technicznej:

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia (wymagania Zamawiającego): | Zaoferowany przedmiot przez Wykonawcę (Odpowiednio zakreślić Tak/Nie oraz wpisać dane w miejscach wyznaczonych): |
| --- | --- | --- |
| 1 | umożliwiający pomiar węgla organicznego (OC)w μgC/cm2 oraz węgla pierwiastkowego (EC) w μgC/cm2 w aerozolach dla filtrów zintegrowanych - granica wykrywalności węgla co najmniej 0,2 μgC/cm20 - badania wg. obowiązujących protokołów co najmniej: NIOSH, EPA, EUSAAR2 - detekcja FID | Tak/ Nie |
| 2 | umożliwiający pomiar transmitancji | Tak/ Nie |
| 3 | umożliwiający detekcję płomieniowo-jonizacyjną przy pełnej liniowości dla co najmniej czterech rzędów wielkości | Tak/ Nie |
| 4 | umożliwiający korekcję wyniku ze względu na poddaną pirolizie część węgla organicznego na podstawie analizy zmian transmisji światła | Tak/ Nie |
| 5 | umożliwiający kalibrację przy użyciu zewnętrznego gazu kalibracyjnego | Tak/ Nie |
| 6 | wyposażony w sterownik mikrokomputerowy | Tak/ Nie |
| 7 | wyposażony w piec kwarcowy | Tak/ Nie |
| 8 | wyposażony w zespół zaworów/regulatorów gazów | Tak/ Nie |
| 9 | wyposażony w kalibrowany wykrojnik do filtrów | Tak/ Nie |
| 10 | wyposażony w zestaw grzałek dla pieca i metanizera o żywotności umożliwiającej wykonanie co najmniej 1500 prób | Tak/ Nie |
| 11 | wyposażony w zestaw dwustopniowych regulatorów ciśnienia gazu wraz z zaworami i kapilarami do ich podłączenia oraz z zaworem odcinającym do wytwornicy wodoru | Tak/ Nie |
| 12 | wyposażony w metanizer i zespół detektora FID | Tak/ Nie |
| 13 | wyposażony w co najmniej dwie łyżeczki kwarcowe do próbek, łyżeczki o powierzchni co najmniej 1 cm2 | Tak/ Nie |
| 14 | wyposażony w oprogramowanie do analizy i obróbki danych w wersji TO-T (Termiczno-Optyczna z wykorzystaniem Transmitancji) umożliwiające: - raportowanie danych w formie pliku tekstowego dla wyników analitycznych dotyczących: - OC-węgla organicznego, - EC-węgla pierwiastkowego, - CC-węgla węglanowego, oraz - raportowanie pojedynczych pików w oparciu o gęstość optyczną, wszystkie stałe kalibracyjne, współczynnik korelacji dla lasera | Tak/ Nie |
| 15 | wyposażony w komputer przenośny umożliwiający rejestrację wyników pomiarów z zainstalowanymi: oprogramowaniem opisanym w Lp. 14. i dedykowanym do tego oprogramowania systemem operacyjnym. Komputer przenośny o minimalnych parametrach: - pamięć RAM co najmniej 8 GB, - dysk HDD co najmniej 1 TB - ekran o przekątnej nie mniejszej niż 17” - czas gwarancji co najmniej 24 miesiące | Komputer przenośny …………………………….. (producent/ model/ typ) czas gwarancji ………… miesiące |
| 16 | Wyposażony w urządzenie wielofunkcyjne z możliwością podłączenia do komputera z Lp. 15. Funkcje urządzenia co najmniej: drukarka, skaner, kopiarka. Wymaga się, by oferowane urządzenie było atramentowe, formatu A4, o rozdzielczości min. 600x1200 dpi, szybkości drukowania w kolorze min. 10 stron A4/min., z dupleksem, z portem USB | Urządzenie wielofunkcyjne …………………….. ……………………….… (producent/ model/ typ) |
| 17 | spełniający wymagania: - deklaracja zgodności CE; - co najmniej protokołów NIOSH, EPA, EUSAAR2 - instrukcja obsługi w języku polskim | Tak/ Nie |
| 18 | instruktaż dla minimum trzech osób w zakresie obsługi dostarczonego urządzenia i oprogramowania w wymiarze 24 godzin w miejscu wskazanym przez zamawiającego | Tak/ Nie |

Oferujemy udzielenie gwarancji na okres :

󠆰 12 miesięcy;

󠆰 24 miesięcy;

󠆰 36 miesięcy.

Oświadczamy, że:

- w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego;

- zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych tam warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte;

- akceptujemy warunki płatności za zrealizowanie przedmiotu zamówienia określone w SIWZ;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- oświadczamy, iż tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które nie mogą być udostępnione innym uczestnikom postępowania stanowią informacje zawarte w następujących dokumentach: ……………………………………………………………………………

- wykonanie niżej wskazanych części zamówienia Wykonawca powierzy podwykonawcom: (jeżeli dotyczy)*

Podwykonawca (nazwa i adres) …………………………………………………… zakres ….…………………………………………………………………………………..

- oświadczamy, że w celu związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- zostałem poinformowany zgodnie z wymogami art. 13 lub art. 14 RODO o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Zamawiającego,

- wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- pouczeni o odpowiedzialności karnej (m.in. z art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U 2018 poz. 1600 ze zm.) oświadczamy, że oferta oraz załączone do niej dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia oferty;

- oświadczamy, że wybór oferty nie będzie/będzie (proszę zaznaczyć właściwe) prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. W przypadku powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego informacja winna wskazywać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku;

- niniejsza oferta zawiera na stronach od ….. do …… informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

W przypadku wyboru naszej oferty, wskazujemy następujące osoby do umieszczenia w umowie, jako reprezentacja Wykonawcy, zgodnie z wpisem w CEiDG / Krajowym Rejestrze Sądowym /udzielonym pełnomocnictwem (niepotrzebne skreślić):

- Imię i nazwisko - ……………………………………. – stanowisko/funkcja ……………………………………………………………………………………………....

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………….

- ……………………………………………………………………….

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

- Załącznik nr 4 do SIWZ

# Oświadczenie Wykonawcy składane do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego

Część I:

Informacje dotyczące instytucji zamawiającej i postępowania o udzielenie zamówienia

- Nazwa, adresy i dane kontaktowe instytucji zamawiającej

Nazwa: Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa,

telefon: 22 623 37 98, e-mail: sylsta@ciop.pl

- Tytuł zamówienia „Dostawa analizatorów”.

- Nr nadany sprawie przez Zamawiającego: TA/ZP-6/2020

Część II:

Informacje dotyczące wykonawcy

A: Informacje na temat Wykonawcy:

a) Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………………………………………………

b) Osoba wyznaczona do kontaktów: ……………………………………………..………

telefon: ………………………… faks ………………………………

e-mail: …………………………………………

B: Informacje na temat przedstawicieli prawnych Wykonawcy

Proszę podać imię i nazwisko (imiona i nazwiska) oraz adres (-) osoby (osób) upoważnionych do prawnego reprezentowania Wykonawcy na potrzeby niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia:

a) Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………………

b) Stanowisko/Działający jako: ………………………………………………………………………………………..………..

c) telefon: …………………………………………………….

d) e-mail: …………………………………………………...

Część III:

Oświadczenie Wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatorów, prowadzonego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, oświadczam co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24. ust. 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ………………………... ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp, podjąłem następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj: ……………………………………………………………….

Podać pełną nazwę/firmę, adres a także w zależności od podmiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ja wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że następujący/e podmioty, będący/e podwykonawcą/ami: ……………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KSR/CEiDG), nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części III są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełna świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Część IV:

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

DOTYCZACE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

Na potrzeby postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę analizatorów, oświadczam co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia

.....................................................2020r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wskazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w SIWZ - Rozdział 6 Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

w następującym zakresie: …………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje w powyższych oświadczeniach Części IV są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji.

Oświadczam, że jestem/śmy w stanie, na żądanie i bez zwłoki przedstawić zaświadczenia i inne rodzaje dowodów wymagane w SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunków udziału i nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, z wyjątkiem przypadków, w których zamawiający ma możliwość uzyskania odpowiednich dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bezpłatnej krajowej bazy danych w dowolnym państwie członkowskim.

.....................................................2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

Załącznik nr 5 do SIWZ

Informacja o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Przystępując do postępowania na dostawę analizatorów, nr sprawy: TA/ZP-6/2020,

działając w imieniu Wykonawcy: …………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

# oświadczam, że nie należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych

........................................... 2020 r.              _________________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

___________________________________________________________________

# oświadczam, że należę do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, w skład której wchodzą następujące podmioty:

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

- ……………………………………………………………………………………………………

(należy podać dane identyfikacyjne i siedzibę)

.....................................................2020 r.              ____________________________

Podpis Wykonawcy/Pełnomocnika

W przypadku oferty wspólnej należy podać dane dotyczące pełnomocnika Wykonawcy

Por. zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. U. L. 124 z 20.5.2003, s. 36) Te informacje są wymagane wyłącznie do celów statystycznych.

Małe przedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 osób i którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 10 milionów Euro.

Średnie przedsiębiorstwa: przedsiębiorstwa, które nie SA mikroprzedsiębiorstwami ani małymi przedsiębiorstwami i które zatrudniają mniej niż 250 osób i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów Euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 milionów Euro.

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów

W przypadku nie wpisania przez Wykonawcę miesięcy, Zamawiający przyjmie minimalne wymagania określone w SIWZ i nie przyzna punktów